## List1
Příloha č. 4 - Rozpočet pro materiální a technické vybavení - část A - senzory
Popis výrobku | mj | ks | cena/ks | celková cena
Přenostný datalogger | ks | 10 | - | - | barevný dotykový displey (nejméně 800 x 480 bodů)
hmotnost do 500 g
software dataloggeru v češtině
možnost připojit současně tři senzory
12bitový převodník
určený pro práci v terénu, výdrž akumulátoru na jedno nabití aspoň 3 hodiny
funguje samostatně i jako rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB
kompatibilní s dodaným softwarem pro počítač
naměřená data lze uložit na USB flash disk
kompatibilní s nabízenými senzory
integrovaný GPS modul (globální navigace) a 3D akcelerometr
umožňuje pomocí WIFI propojení s okolními notebooky, tablety a chytrými telefony - lze z těchto zařízení též ovládat měření, prohlížet a zpracovávat naměřená data
zabudovaný douvkanálový tónový generátor (nastavení amplitudy, frakvence a průběhu - sinus, pila, obdelník)
umožňuje bezdrátové propojení s počítačem a následnou duplikaci displeje dataloggeru v reálném čase na monitor počítače
vzorkovací frekvence min. 100 kHz
umožňuje přímo na dispeji dataloggeru zobrazovat pracovní instrukce pro žáky včetně formátování (tučné písmo, barvy, odrážky, odstavce, nadpisy) a vkládání obrázků
všechny senzory musí být vzájemně kompatibilní s přenosným dataloggerem a softwarem včetně automatické detekce senzorů po připojení
datalogger a senzory musí být kompatibilní se senzory používanými ve škole
Software pro duplikaci displeje dataloggeru | ks | 1 | - | - | software umožňující duplikaci displeje dataloggeru na monitor notebooku při bezdrátovém propojení, umožňuje též ovládání dataloggeru na dálku
Chemicky odolné čidlo pro měření teploty | ks | 10 | - | - | lze měřit v kyselinách i zásadách, připojitelné přes USB k počítači, rozsah čidla -20 °C až 110 °C, přesnost 0,5 °C, citlivost 0,1 °C
Rozhraní pro připojení jednoho analogového senzoru k počítači přes USB | ks | 10 | - | - | vzorkovací frekvence 200 Hz, délka USB kabelu aspoň 100 cm, 12bitový převodník
Bodový teploměr | ks | 20 | - | - | maximální rozměr měřicí části 3 mm, rozsah -20 °C až 110 °C, přesnost ±0,2 °C při teplotě 0 °C, přesnost ±0,5 °C při teplotě 100 °C, citlivost 0,1 °C do teploty 100 °C, citlivost 0, 25 °C nad teplotu 100 °C
Teploměr | ks | 1 | - | - | teploměr pro teploty -200 °C až 1400 °C, odolný vůči plameni, citlivost 0,5 °C, při teplotě do 1000 °C, přesnost ±5 °C, při teplotě nad 1000 °C přesnost ±20 °C
Ultrazvukový senzor polohy a pohybu (sonar) | ks | 10 | - | - | rozsah měření 20 cm až 5 m, frekvence zaznamenávání hodnot 30 Hz, polohovatelná hlavice umožňující volit směr měření při fixní poloze těla sonaru
Teslametr | ks | 5 | - | - | rozsah ±5 mT, v rozsahu ±0,2 mT citlivost 0,0002 mT, v rozsahu ±5 mT citlivost 0,005 mT
Tlakové čidlo | ks | 9 | - | - | tlakové čidlo s citlivostí 10 Pa a rozsahem 80 kPa až 120 kPa, k čidlu lze přišroubovat hadičku pro měření hydrostatického tlaku
Hlukoměr | ks | 3 | - | - | rozsah 40 dB až 120 dB, citlivost 0,1 dB, přesnost 3 dB, provoz samostatně na baterie či akumulátor (umožňuje měřit i bez připojení k dataloggeru či počítači), lze připojit též k dataloggeru či přes rozhraní k počítači
Senzor elektrického náboje | ks | 5 | - | - | rozlišuje polaritu, rozsah ±100 nC
Detektor alfa, beta a gama záření | ks | 1 | - | - | obsahuje Geigerovu-Müllerovu trubici, provozní teplota -20 °C až 50 °C, LED indikace záchytu
Senzor relativní vlhkosti vzduchu | ks | 1 | - | - | pracuje v teplotním rozsahu 0 °C až 80 °C, přesnost ±10 % při teplotě 25 °C, citlivost 0,05 %
Senzor osvětlení | ks | 4 | - | - | rozsah 0 lx až 150 000 lx, v rozsahu do 500 lx citlivost 0,2 lx, v rozsahu do 5 000 lx citlivost 2 lx, v rozsahu do 150 000 lx citlivost 50 lx, možnost měřit s frekvencí 10 kHz, přívodní kabel k rozhraní má délku aspoň 100 cm
Doplňková sasa k tlakovému senzoru a barometru | ks | 9 | - | - | hadička, stříkačka, 2 zátky s otvory, ventil
pH senzor | ks | 10 | - | - | měří v teplotním rozsahu 5 °C až 80 °C, možnost používat bez kalibrace, kalibrace je možná, kalibraci lze uložit přímo v senzoru
Školní EKG senzor | ks | 10 | - | - | EKG senzor, 90 kusů nalepovacích elektrod